Xiamen Mead Electronic Technology Co., Ltd.

Xiamen Mead Electronic Technology Co., Ltd.

厦门米德电子科技有限公司

Calibration Certificate

Calibration Certificate

校 准 证 书

Certificate Number

Certificate Number

证书编号：               2025080812

Instrument Name

Instrument Name

仪器名称：              卤素水分仪

Model/Type

Model/Type

型号规格：               QL-610A

Serial No

Serial No

出厂编号：

Date of Receipt

Date of Receipt

接受日期：              2025年8月12日

Calibration Date

Calibration Date

校准日期：              2025年8月12日

Issue Date

Issue Date

发布日期：              2025年8月12日

Calibration

Calibration

校    准：         韦胡坊

校准说明

1.校准的技术依据文件：

JJG 658-2022《烘干法水分测定仪检定规程》

2.本次校准使用的物料：

砝码、烘干法水分测定仪检定用氯化钠溶液标准物质。

3.校准地点、环境条件：

地点：群隆实验室

温度：26.0℃                  湿度：50%RH

校准结果

1.外观及工作正常检查：正常

Max=120g          d=0.005g          e=0.05g

2.称重重量示值误差校准：

| 标准值（g） | 示值（g） | 示值误差（g） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10.000 | 0.000 |
| 15 | 15.000 | 0.000 |
| 20 | 19.995 | 0.005 |
| 25 | 25.000 | 0.000 |
| 30 | 30.000 | 0.000 |
| 35 | 35.000 | 0.000 |
| 40 | 40.000 | 0.000 |
| 50 | 50.000 | 0.000 |

2.称重重复性：

| 试验载荷（g） | 重复性（mg） | 允差（mg） |
| --- | --- | --- |
| 100 | 5 | ≤10 |

3.称重重复性：

| 标准溶液水分含量（%） | 样品水分含量结果（%） | 水分测定误差（%） | 允许误差（%） | 扩展不确定度U(K=2)(% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 94.94 | 0.06 | ±0.5 | 0.50 |
| 95 | 94.88 | 0.12 | ±0.5 | 0.50 |

说明：

- 校准项目符合②级技术要求。

- 校准周期：建议校准周期为壹年。